196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.269

# Тел./факс: (812) 38-041-38

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/

196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.269

# Тел./факс:(812) 38-041-38, тел.:(812) 466-55-28

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/

СЕКУНДОМЕР  ЭЛЕКТРОННЫЙ  ЧЕТЫРЕХРАЗРЯДНЫЙ  “СЧЕТ-1”.

Электронный четырехразрядный секундомер «СЧЕТ-1» предназначен для измерения длительности интервалов времени, задаваемых электрическими сигналами. Основное назначение секундомера - измерение временных параметров электромагнитных реле, реле времени, выключателей, контакторов, схем релейной защиты, а также других электромеханических устройств и электронных схем. Секундомер разработан по договору с АО «Ленэнерго».

От других аналогичных  приборов секундомер отличает универсальная схема пуска и останова, которые могут осуществляться как замыканием или размыканием электрических контактов, так и перепадом электрического потенциала.

Секундомер может измерять время срабатывания и отпускания нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов реле, время замкнутого и разомкнутого состояния контактов, длительность импульса напряжения любой полярности, а также временной интервал между фронтами напряжений любой полярности или коммутациями контактов на двух входах секундомера.

К входам секундомера могут подключаться либо “сухие” контакты, либо источники постоянного или переменного напряжения в диапазоне от 4,5 до 250 В.

Секундомер имеет два диапазона измерений:

  от 0,001 с до 9,999 с,

  от 0,01 с до 99,99 с.

Питание секундомера может осуществляться как от сети 220 В, 50 Гц, так и от встроенного аккумулятора, который автоматически подзаряжается при работе от сети.

- Относительная погрешность секундомера не более 10-4,

- диапазон рабочих температур: от -10 до +45 С,

- габариты корпуса: 1468240 мм,

- масса: не более 0,3 кг.

Цена секундомера без поверки на 31 июля 2026 г. с учетом 18% НДС составляет 6220руб. С первичной поверкой 7895 рублей.